خرید آنالایزر ذرات معلق PM2.5  برای ایستگاه سنجش و پایش کیفیت هوا

خرید آنالایزر ذرات معلق PM2.5 برای ایستگاه سنجش و پایش کیفیت هوا در شهرستان دماوند (شهر رودهن) به شرح ذیل :

الف : مشخصات فنی آنالایزر ذرات معلق PM2.5 به همراه کلاهک و لوله نمونه برداری و پمپ نمونه برداری خارجی                    یک دستگاه

	PM2.5 Analyzer

	Specification
	Parameter

	Beta Attenuation
	Measurement Principle

	0 – 1000 µg/m3
	Measurement Range

	1.0 µg/m3
	Data Resolution

	 Meets US-EPA Class III PM2.5  FEM standards 
	Accuracy

	16.7 liters/minute
	Sample Flow Rate 

	1 hour (< 4.0 µg/m3) and 24 hour (< 1.0 µg/m3)
	Lower Detection Limit 

	1 hour
	Measuring Cycle Time

	Glass fiber filter
	Filter Tape

	Carbon – 14 , 60 µCi, Half Time > 5000 years
	Beta Source

	Photomultiplier tube with scintillator
	Beta Detector Type

	0º to  +50º C
	Operating Temperature Range

	˗ 30º to  +50º C
	Ambient Temperature Range

	0 to 90 % RH, non- Condensing
	Ambient Humidity Range

	Actively controlled inlet heater module
	Humidity Control

	Graphical Touch screen
	User Interface

	>10,000 records
	Data Logger Memory

	Isolated 0-1 VDC output standard,
 0-10V, 4-20 mA
	Analog Output

	RS-232, 2-way serial ports for PC or modem communications
	Serial Interface

	Data Error, Tape Fault, Flow Error, Power Failure, Maintenance
	Alarm Contact Closures

	Clock Reset, Telemeter Fault
	Telemetry Inputs

	User-Configurable, Available through serial port, display and relay outputs
	Error Reporting

	220 VAC, 50 Hz
	Power Supply

	U.S EPA, EN)MCERTS,،TUV), ISO-9001
	Approval

	Accessories

	Sampling Line
	PM10 Head

	
	PM2.5 Cyclone 

	
	AT/BP sensor

	
	Inlet Tube 8˴ standard

	
	Inlet Support Struts

	
	Roof Flange

	
	Pipe insulation

	
	Smart Heater with insulation

	PUMP

	220 VAC, 50 HZ
	Vacuum Pump (Gast Model)














· با عنایت به نیاز این اداره کل به انجام منشا یابی ذرات معلق (سنجش فلزات سنگین و یون ها در هوای محیط شهرستان دماوند) آنالایزر ذرات معلق صرفا  با روش کاهش بتا مورد تایید می باشد. 
· آنالایزر ها بایستی دارای پمپ داخلی (internal pump) باشد.
· حاوی پودر جاذب برای حفاظت از پمپ نمونه برداری
· آنالایزرها بایستی دارای سینی یا رک مانت مناسب جهت نصب در رک ایستگاه سنجش و پایش کیفیت هوا باشد.
· هزینه حمل و نقل و نصب و راه اندازی آنالایزر در ایستگاه سنجش و پایش کیفیت هوا در شهرستان دماوند بعهده پیمانکار است.
· راهبری و تامین قطعات یدکی و مصرفی مورد نیاز آنالایزرها بمدت یکسال بر عهده پیمانکار می باشد.
· تاریخ تولید از سال2024 به بالا باشد.
· پشتیبانی فنی و گارانتی بمدت یکسال.
· خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی به مدت 10 سال.
· آموزش تئوری و عملی به پرسنل راهبر.
· آنالایزرها در قالب سیستم های Compact مورد تایید نمی باشد.
· پیشنهادات فنی بایستی با کاتالوگ های تجهیزات مندرج در پرتال رسمی شرکت سازنده تطابق داشته باشد و مسئولیت این امر بطور مستقیم متوجه پیشنهاد دهندگان می باشد و چنانچه عدم انطباق پیشنهادات با کاتالوگ های مربوطه برای کارفرما محرز گردد نه تنها پیشنهادات فنی در مرحله ارزیابی فنی رد خواهند شد بلکه مراتب به منزله گزارش خلاف واقع تلقی و برابر قوانین و مقررات با شرکت های پیشنهاد دهنده برخورد خواهد شد.
· زمان تحویل آنالایزرها حداکثر 2 ماه می باشد.
· تحويل تجهیزات در محل اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران مي باشد.
· مهم:پیش پرداختی بابت خرید دستگاه پرداخت نمی گردد.
· پرداخت فقط بعد از تحویل اجناس به انبار اداره کل و تاییدیه کارشناس مربوطه صورت می پذیرد. 
·  مدت زمان اعتبار ضمانت نامه شرکت در مناقصه حداقل 3 ماه باید باشد.
· [bookmark: _GoBack] عنوان ضمانت نامه باید ضمانت نامه شرکت در مناقصه باشد.

