بسمه تعالی
مشخصات مورد نیاز جهت خرید یک دستگاه RO جهت سرویس به 12 تخت دیالیز بیمارستان امام حسین تربت حیدریه به شرح ذیل می باشد .
مشخصات عمومی :
1- شرکت پیشنهاد دهنده باید دارای گواهی تولید و یا واردات از اداره کل تجهیزات پزشکی باشد و ارسال مجوز الزامی است . (در صورت شرکت کردن نمایندگی برند در شهرستان‌ها ، نامه نمایندگی از شرکت اصلی ضمیمه گردد)
2- شرکت پیشنهاد دهنده باید سابقه نصب در بیمارستانهای کشور داشته باشد .
3- شرکت مورد نظر باید به مدت حداقل 24 ماه دستگاه را گارانتی نماید و تا ده سال خدمات پس از فروش مناسب ارائه دهد.
4- ارسال کاتالوگ مشخصات فنی دستگاه (در صورت کالای خارجی کاتالوگ انگلیسی) الزامی می‌باشد .
5- بازدید دوره ای توسط شرکت به مدت طول گارانتی (حداقل 24 ماه) به صورت رایگان حداقل هر 6 ماه یکبار انجام گیرد.
6- بارگیری ، حمل و نقل و تخلیه و نصب و راه اندازی و آموزش دستگاه در محل بیمارستان امام حسین تربت حیدریه و به عهده فروشنده می‌باشد.
7- پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در قبال گواهینامه معتبر خواهد بود . 
8- مشخصات فنی دستگاه قبل از نصب توسط کارشناس فنی واحد مهندسی پزشکی چک و بررسی شده و در صورت تایید نهایی نصب می‌گردد درغیر اینصورت دستگاه به شرکت مربوطه عودت داده می‌شود.
9- در صورت نیاز به پرسش و پاسخ در خصوص شرایط فنی لطفا با شماره 09153354035 تماس حاصل فرمایید.
مشخصات فنی :
1- طراحی دستگاه می‌بایست مطابق با استانداردهای 2019 سیستم‌های تصفیه آب پزشکی و آزمایشگاهی (ارائه شده در سامانه IMED) باشد.
2- کیفیت شیمیایی و میکروبی آب دیالیز مطابق با استاندارد 2019 سیستمهای تصفیه آب پزشکی و آزمایشگاهی باشد.
3- تولید آب به اندازه حداقل 12+2 دستگاه همودیالیز باشد. (گسترش بخش در آینده)
4- [bookmark: _GoBack]دستگاه حداقل دارای ۳ ممبران فود گرید برند فیلمتک اصلی با نرخ حذف بیش از 98.5 درصد باشد.
5- دارای حداقل سه سیستم شستشوی خودکار (قبل و بعد هر سیکل) ، زمانبندی شده (در زمان خاموشی) و دستی، با فشار و دبی بالا کل لوله کشی تا دستگاه دیالیز باشد. (تعداد شستشوهای سیستماتیک دستگاه در پیشفاکتور قید شود.)
6- استفاده از پمپ تمام استیل با برندهای اروپایی الزامی می‌باشد.
7- تمامی قطعات از ورودی دستگاه RO تا دیالیز از جنس استیل و پلیمر باشد.
8- دارای سیستم محافظت از بیمار در برابر آب دیالیز غیراستاندارد باشد. ( مطابق بند 4-2-10 استاندارد ISO23500-2:2019)
9- دارای سنسورهای L.P.S و H.P.S جهت حفاظت پمپ و تجهیزات در برابر فشار غیرمجاز آب باشد.
10- تعداد سنسور و گیج های مورد استفاده در پیشفاکتور قید گردد.
11- عدم استفاده از قطعه برنجی و قطعات غیر مجاز در هیچ یک از قسمت های دستگاه
12- دارای دو فیلتر کربن و رزین پیشرفته و فود گرید با قابلیت شستشو و احیا (جهت رزین) اتوماتیک و الیافی جهت حذف کدورت آب باشد.
13- مجهز به فناوری ضدعفونی نیمه خودکار دستگاه جهت ایمن سازی دستگاه در برابر رشد باکتری باشد. (وضعیت ضدعفونی دستگاه -زمان بندی و نحوه انجام- در پیش فاکتور قید شود.)
14- دارای پنل کنترل و مانیتورینگ تخصصی و متصل به برد بدون نیاز به دخالت کاربر باشد.
15- دارای سیستم استفاده مجدد آب تولیدی و تنظیم تولید آب به اندازه مصرف دیالیز باشد.
16- دارای سیستم استفاده مجدد از آب فاضلاب باشد.
17- شاسی دستگاه و قسمت های فشار بالا تمام استیل
18- دارای سنسورهای فشارسنج، دبی سنج، تی دی اس متر، دماسنج و سوئیچ فشار دیجیتالی متصل به برد باشد.
19- برند کلیه قطعات و لوازم دستگاه در پیشفاکتور قید گردد.
